重庆市巴南区第二人民医院

采购需求

我院拟购买电热鼓风干燥箱1台、多功能免疫检测系统1台、免疫定量分析仪3台、微生物培养监测仪1台、电热恒温培养箱1台、全自动化学发光酶免分析仪1台，主要功能参数及商务需求附后。有意向参与市场调研的供应商，请将纸质资料交医院财务科—采购组。

- 主要功能参数

电热鼓风干燥箱（预算3000.00元/台）

- 1.外形尺寸：≥680×600×600mm；

- 2.温度选择范围：RT+10-300℃。

- 3.温度显示分辨力：0.1℃。

- 4.温度均匀性：≤最高温度±2.5％

- 5.具有定时功能，声光报警提示，0-9999h/min

- 6.舱体采用不锈钢面板材质，多层可调节搁架（标配2件）。

- 7.耐高温硅胶密封条设计，采用高硼硅耐高温玻璃，透视窗结构设计，便于观察设备内部情况。

- 8.具有超温报警系统功能，可设定限制温度，超过限制温度即自动中断加热输出，防止温度过高对仪器产生损害。

- 9.采用PID微电脑控温技术，有温度自整定功能，以及自动故障检测报警功能。LCD液晶温度显示，自带温度偏差校准功能

多功能免疫检测系统(预算1000.00元/台）

| - 序号 | - 参数类别 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 机内孵育通量 | - ≥5通道 |
| - 2 | - 可检测项目 | - MAU、MPO、D-Dimer、H-FAPB、PCT、hs-CRP+CRP等 |
| - 3 | - 体积 | - 345*286*180mm |
| - 4 | - 重量 | - 不大于8kg |
| - 5 | - 出结果时间 | - 5-14分钟 |
| - 6 | - 样本类型 | - 血清、血浆、全血、尿液 |
| - 9 | - 方法学 | - 胶体金（物价收费合规） |
| - 10 | - 重复性 | - 同一检测窗 CV 不大于 5%；不同检测窗 CV 不大于 10% |
| - 11 | - 准确度 | - 相对偏差≤15% |
| - 12 | - 试剂有效期 | - 常温保存18个月，试剂单人份包装不浪费，仪器与试剂均为同一品牌 |
| - 13 | - 质控 | - 每个测试盒上有内部具备双重质控带 |

免疫定量分析仪（预算1000.00元/台）

- 1.检测与运算的原理

多抗体固定区域免疫法，根据测试光的强度确定待测物质的浓度。

本仪器只是通过对不同反应电压的测试确定各个参数的浓度，具体测试项目的性能指标是与检测卡结合得出的。

- 2.仪器分类

按电击防护分类：瞬态过压Ⅱ类，额定污染等级2级。

- 3.仪器基本参数

| 10～150μl血清、血浆、全血或尿液样本 10～150μl血清、血浆、全血或尿液样本 | 工作波长范围（nm） | 检测范围（mV） | 分辨率（mV） |
| --- | --- | --- | --- |
| 10～150μl血清、血浆、全血或尿液样本 | 540±5 | 0-4000 | 1 |

- 4.仪器自身性能指标

空白计数：仪器检测空白质控板电压必须大于3500mV。

线性：在0-4000 mV仪器线性r≥0.99。

重复性：仪器重复测量的变异系数CV≤1%。

稳定性：仪器1小时内测量同一个浓度的质控卡电压变化应不超过±2%。

- 5.仪器测量参数说明

本仪器只是通过对不同反应电压的测试确定各个参数的浓度，具体测试项目的性能指标是与测试板结合得出的。

6.10～150μl血清、血浆、全血或尿液样本

- 7.显示：5.6英寸LCD触摸显示屏、640×480分辨率

8.输入输出：4个触电按键，一个RS232串行口、一个条形码扫描接口

- 9. 内置热敏记录仪配套热敏打印纸

- 10. 报警仪器检测不到C线时报警

- 11 .试剂检测卡

- 12. 电源电压：AC100V	～AC240V	   50Hz～60Hz功率：60 VA

- 13. 运行工作环境

环境温度范围：＋15℃～＋35℃

相对湿度范围：10%～85%

大气压力范围: 70.0kPa～106.0kPa

电源：AC100V	～AC240V	   50Hz～60Hz

微生物培养监测仪（预算5000.00元/台）

| 1 | 检测原理 | 光反射吸收原理(比色法)进行检测 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 培养方式 | 固体加热，摇摆震动恒温培养 |
| 3 | 标本位子 | 基础检测瓶位≥60个，后期可拓展至300瓶位以上 |
| 4 | 样本类型 | 可检测临床血液、体液标本及痰液标本 |
| 5 | 标本采集 | 培养瓶内为负压，同时在瓶体有定量刻度，可实现真空定量采血 |
| 6 | 检测菌株 | 检测菌种种类包括：需氧菌、厌氧菌、真菌和分枝杆菌 |
| 7 | 检测时间 | 每隔十分钟仪器自动对每份标本检测一次并记录，同时形成曲线，对 阴阳性结果自动检测，并能给出声音、图形等相关报警信号提示 |
| 8 | 阳性报警时间 | 90%以上的阳性标本可在24小时内报警，最短报阳时间3小时 |
| 9 | 培养瓶种类 | 培养瓶种类应包含：标准瓶、树脂需氧瓶、树脂厌氧瓶、树脂儿童瓶、 分枝杆菌培养瓶。 |
| 10 | 培养瓶材质 | 碳纤维塑胶材料，生物安全性佳，瓶身具备中文标识，便于识别血瓶 种类 |
| 11 | 树脂厌氧瓶 | 厌氧性能优异，树脂厌氧瓶肉汤含量≥40ml,严格需氧菌在厌氧瓶 不生长，血培养瓶临床使用便捷，无需单个密封包装。 |
| 12 | 培养条件设置 | 预设的培养时间与温度可随时修改设置 |
| 13 | 仪器自动校正 | 仪器培养检测位有自我检测和校正功能，自我完成质量控制 |
| 14 | 中和抗生素方式 | 采用多种规格树脂吸附残留抗生素 |
| 15 | 营养成份 | 具有多种营养成分，其中包含V因子和X因子等生长因子，增加培 养基营养性能，利于苛养菌检出 |
| 16 | 培养提示 | 血培养仪器外置醒目的三色灯带，指示不同的培养状态。 |
| 17 | 使用条形码 | 采用可撕贴的双条形码置瓶、取瓶、数据查询，条形码信息区分不同 类型培养瓶 |
| 18 | 操作界面 | 仪器控制电脑为触摸屏一体机，屏幕尺寸≥13寸，电脑存储≥128G, 操作系统为中文windws系统，可存储超过10万条血瓶生长信息。 |
| 19 | 数据安全性 | 在通讯短暂失联情况，可以自动进行数据找回，保证数据安全完整 |
| 20 | 操作便捷性 | 血培养瓶可直接进行随机条码扫描上机，无需多余操作；通过颜色标 注不同的孵育孔位 |
| 21 | 温控性能 | 温度准确度偏差应不超过±1.0℃,温度波动应不超过2.0℃ |
| 22 | 自动统计功能 | 整体阳性率；各个科室阳性率；阳性培养时间；每日检测量等6种统 计方式 |
| 23 | 系统配配置 | 可与微生物实验室管理系统连接，可实现院内远程访问从采样、接种 到培养、鉴定，药敏等环节，对微生物血培养、质谱、药敏等数据信 息进行统一管理，实现了微生物各流程检测数据的无缝连接。 |
| 24 | 卫星血培养功能 | 卫星血培养功能通过与微生物实验室管理系统连接，使分布于急诊， 临床与微生物的血培养实现互联互通，解决夜间血培养延迟问题，血 培养瓶在不同仪器间转移后可实现仪器间血培养生长曲线的同步和 整合，避免漏检，提升血培养阳性率。 |
| 25 | 信息安全 | 在一定时间无操作的情况下，电脑自动屏保，保护信息安全 |
| 26 | 培养提示 | 具备培养过程中特定时长后提醒功能，具体时长可根据需要自行设置 |
| 27 | 相关认证 | CE、NMPA认证 |
| 28 | 仪器声音 | 震荡电机采用独特的静音结构设计，仪器运行声音≤45分贝。 |
| 29 | 质量体系 | 取得ISO9001、13485认证 |
| 30 | 工作环境 | 温度10℃-30℃,湿度：≤85% |
| 31 | 电源 | 220V±22V 50Hz±1Hz |
| 32 | 尺寸 | 仪器占地面积小于0.25平米仪器占地面积小于0.25平米，仪器小巧 可放置于桌面! |
| 33 | 售后服务 | 接到需求后4小时响应，可实现24小时内免费上门服务；操作软件 终身免费升级 |

电热恒温培养箱（预算4000.00元/台）

- 1.外形尺寸：≥620*600*680mm；

- 2.温度选择范围：RT+5-85℃。

- 3.温度显示精度：0.1℃。

- 4.温度均匀性：±2℃。

- 5.温度波动度：±1℃。

- 6.箱体侧面标配测试孔，可根据实际需求检测工作室内温度。。

- 7.采用PID微电脑控温技术，多点校温，温度更精准。

- 8.触摸显示屏，简单易懂易操作，便于观察

- 9.二类医疗器械注册证

- 10.舱体采用不锈钢面板材质，多层可调节搁架，防滑脱隔板设计，方便装载。

- 11.单层门透视窗结构，采用硅胶密封条贴合密封设计，便于观察设备内部情况。

- 12.具有限温报警系统功能，超过限制温度即自动中断，防止温度过高对仪器产生损害。

- 13.具有定时功能，声光报警提示，0-99.9H；具备开门报警，超温报警功能

- 14.选配；可选配紫外线杀菌。

全自动化学发光酶免分析仪（预算5000.00元/台）

|  | - 主要用于感染性疾病病人的早期辅助诊断、感染程度检测。 |
| --- | --- |
| - 使用环境 | - 1、环境温度：10℃～30℃； - 2、相对湿度：30%～70%； - 3、电源：AC220V、频率：50Hz、功率：400VA。 |
| - 主要配置名称 |
| - 主机配置 | - 1.移液系统：12通道并行加样,单次12通道同时工作，使用一次性加样头，仪器具备自动退吸头功能，可以自动调整移液系统速度，实现精准移液 |
|  | - 2.移液正确度和重复性液量10- 50ul偏移不超过±10%，变异系数 ≤3%；液量大于50ul 偏移不超过±5%，变异系数≤2%。 |
|  | - 3.清洗功能：12通道同时清洗；清洗残液量≤3ul孔。 |
|  | - 4.反应区温度控制的正确度和波动度： - 偏倚应在设定值的±0.5℃内，波动度不超过 0.5℃。 |
|  | - 5.孵育模块：具备2个温度单元，高温温度可达到100℃以上。低温温度范围37℃±0.5℃。 |
|  | - 6.分析方法：比色法和化学发光法 |
|  | - 7.比色法配置 2个单色光源（405nm、452nm）。 - 化学发光法配置1个高灵敏度的检测机构 |
|  | - 8.仪器线性： - 比色法吸光度值范围为 0～3.000，线性相关系数不低于 0.990。 - 化学发光法不小于 3 个发光值数量级范围内，线性相关系数（r）应≥0.99。 |
|  | - 9.运动单元：运动机构具备静音低噪声等功能，稳定性好，发生故障，主动监测并报警。 |
|  | - 10.集成前处理：设备通过识别项目类型自动判断使用前处理功能 |
|  | - 11.试剂条批号检测：设备内部设有1个智能二维码扫码模块，自动识别试剂条相关信息，确保实验无误。（纠错功能） |
|  | - 12.样本录入：设备外壳内置1个扫码模块，可以方便录入病人样本信息。 |
|  | - 13.反应通道：可以匹配单人份检测试剂条 |
|  | - 14.检测项目：包括G试验、GM、降钙素原（PCT）等多个项目的定量检测。(说明：满足临床诊疗实际需求) |
|  | - 15.试剂规格：12人份/盒 单人份 |
|  | - 16.全自动完成项目试验，设备集成包括前处理、孵育、清洗、判读及结果判断全过程实验。 |
|  | - 17.集成工控电脑及软件：配置高性能工业品质的电脑，内置触摸显示屏。软件出厂预装在电脑中，支持和医院LIS系统互联。 |

二、商务要求

1.合同生效后，30个日内完成交货。

2.自项目验收通过之日起质保2年，（若供应商有更优惠的质保期，请在文件中明确应答）。

三、纸质资料要求

公司资质、产品详细技术参数及配置、彩页、商务应答、一次性报价表（最低拟成交价）、销售人员授权及联系电话，其他承诺或优惠。所有证照在有效期内，加盖公司鲜章。

资料提交地点：重庆市巴南区第二人民医院采购组办公室，联系人：吴老师，电话：023-62867363。

有意向参与的供应商请于2025年6月19日前提交资料。本需求调研为采购前工作，不等同于询价采购程序。院方综合各公司所报品牌型号、价格、质保等情况执行后期采购工作。

重庆市巴南区第二人民医院

财务科—采购组