重庆市巴南区第二人民医院

医疗设备采购需求（2026年1月）

重庆市巴南区第二人民医院拟购买医用病床2套，主要功能参数及商务需求附后。

一、设备主要功能参数

病床

1.规格尺寸：总长2060×总宽960（含护栏）×床面高500mm±10mm。（不含床头高度）。

2.整体床架结实、牢固、平稳。床框采用≥长40mm×宽60mm×厚度1.2mm的碳钢管制作；床脚采用≥长50mm×宽50mm×厚度1.2mm的碳钢管制作。

3.床面板：碳素钢板，厚度≥1.2mm，表面光滑无毛刺，四角均圆弧，有透气孔；床面板四周有强化处理，增加承载力。

4.床头床尾板

4.1采用PE材料一次吹塑成型，带自动锁定装置，拆卸方便。

4.2床尾板外侧配置透明床头卡。

5.摇杆系统：摇杆手柄为ABS工程塑料,摇把和丝杆之间采用万向联轴节结构，丝杆总成具有双向过盈保护装置。

6.护栏

6.1不锈钢折叠护栏，全履式结构，可收缩平放，高强度枪把手内置隐藏式锁紧结构。

6.2护栏承受力量：护栏承受水平横向≥300N拉力不得产生影响使用的变形。

6.3护栏升起后，可放置餐桌板。

7.安全性能：床面可承受≥250KG载荷。

8.升降功能：背部升降角度0～85°±5°；腿部升降角度0～45°±5°。

9.床垫：尺寸和分段与床相配的床垫1张。厚度≥60mm，外层床套采用防水布材料。

10.脚轮：四只单刹脚轮，直径125-130mm，单只承重≥125KG。

11.配置清单：病床床体1张、餐桌板1张、输液架1根、床垫1张。

二、商务要求

1.合同签订，接采购人通知后15日内完成交货。

2.病床自项目验收通过之日起质保2年（若供应商有更优惠的质保期，请在报价文件中明确应答）。

三、报价文件纸质资料要求

1.公司资质、产品详细技术参数及配置、彩页、商务应答、一次性报价表（最低拟成交价）、销售人员授权及联系电话，其他承诺或优惠。所有证照在有效期内，加盖公司鲜章。

2.资料提交方式

- 纸质件：重庆市巴南区第二人民医院采购组办公室，联系人：吴老师，电话：023-62867363。

- 四、有意向参与的供应商请于2026年1月26日12:00前提交资料。本需求调研为采购前工作，不等同于询价采购程序。院方综合各公司所报品牌型号、价格、质保等情况执行后期采购工作。

重庆市巴南区第二人民医院

财务科—采购组